一标段：全自动五分类血液细胞分析仪参数（数量：1台）

- ★检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

- 进样方式：全自动进样，封闭进样

- 样本添加：可随时添加样本

- 进样器容量：≥40个

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

- ★样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- WBC线性范围：0~400×109/L

- ★CRP线性范围：0.3~300mg/L

- CRP携带污染：≤1.0%

- 操作系统：全中文操作分析报告软件

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

- 工作电压: (100V-240V～)允差±10%

二标段：全自动生化分析仪参数（数量：1台）

1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪

2.分析速度：生化项目比色恒速≥410T/H

3.同时分析项目≥95个

4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

5.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目

6. ★样本量：1.5μL～45uL， 0.1µl步进

7.★样本位≥100个

8.试剂位≥90个

9.试剂量：10μL～200uL， 0.5µ步进

10.试剂盘制冷温度：2～8℃

11.搅拌杆：2个

12.反应体积： 100ul～300uL

13.反应杯位≥90个

14. ★温控方式：非油浴、非水浴直热，温度恒定37±0.1℃，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养

15.比色杯清洗：自动温水清洗，清洗针≥8排

16.光学系统：全息凹面光栅后分光系统

17.波长：吸光度线性范围：0～3.5 Abs

18.波长：340～800nm , ≥10个波长

19. 样品携带污染率：不大于0.08%

20.★支持HbA1c全血测试功能

21.具有酶线性拓展功能

22.支持一个项目放置多套试剂

23.溯源体系：提供与仪器同品牌原厂配套的复合校准品和质控品的注册证，且复合校准品的项目数量≥25种。原厂校准品应能提供可溯源性文件