一标段：全自动五分类血液细胞分析仪参数（数量：1台）

1、仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测。

2、检测原理：≥3角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

★3、测量参数：可提供≥28项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。

★4、仪器具有网织红细胞检测功能。

5、进样方式：全自动批量进样，单个封闭式进样。

6、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。

7、检测速度：≥50个/小时

8、样本用量：全血：五分类≤20μl，CRP模式≤20μl，五分类+CRP模式≤40μl；预稀释样本：各模式≤20μl

9、具有原厂配套质控和校准品。

★10、试剂储存：仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂，无需冰箱存储

11、数据储存：≥20万份，具有数据增量备份，数据迁移功能

12、线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0 g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～320.00mg/L

13、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤5.0%，MCV≤1.0%，HCT≤3.0%，FR-CRP≤4.0%

14、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0%，HCT≤0.5%，FR-CRP≤1%

15、维护与保养：具备采样针自动清洗功能、液路定时清洗功能、开关机自动清洗、浸泡及智能排堵功能。

16、校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，具备自动校准和人工校准方式。

二标段：全自动生化分析仪参数（数量：1台）

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测速度 | 生化比色分析恒速≥400 测试/小时 加电解质速度最大≥600测试/小时 |
| 2 | 检测方法 | 要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等 |
| 3 | 急诊检测能力 | 急诊样本可以随时插入并优先检测 |
| 4 | 光源 | 12V/20W长寿命卤素灯，寿命≥2000小时 |
| 5 | 分光方式 | 全息凹面平像场光栅，后分光方式 |
| 6 | 波长数量及范围 | 波长数量≥10个，波长范围要求340-800nm |
| ★7 | 吸光度测试范围 | 0-5.0ABS |
| 8 | 反应盘温控方式 | 非水浴免维护免保养的恒温方式，温控37℃±0.1℃ |
| 9 | 样本针功能 | 液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。支持样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。 |
| 10 | 样本量 | 5--75 ul，递增≤0.1ul |
| 11 | 样本位 | ≥95样本 |
| 12 | 样本携带污染率 | ≤0.1% |
| ★13 | 试剂量 | 10--400 ul，递增≤0.5ul |
| 14 | 试剂位 | ≥155 |
| 15 | 试剂冷藏 | 24小时独立水冷系统，冷藏温度2℃～8℃ |
| 16 | 试剂盘 | 独立的试剂盘≥2个 |
| ★17 | 反应位及杯材质 | ≥120个 |
| 18 | 最小反应体积 | ≤100ul |
| 19 | 搅拌系统 | 搅拌针≥2根，加入试剂后立即混匀，试剂样本针具有内外镜面抛光技术，减少污染携带率 |