## Sheet1
电子胃镜技术参数
序号 | 项目 | 要 求
1 功能 | 1.1 | 消化道肿瘤内镜下检查诊断及治疗
2 配置 | 2.1 | 整机1套
| 2.1.1 | 主机（影像处理器） 1台
| 2.1.2 | 冷光源 1台
| 2.1.3 | 治疗型电子胃镜 1条
| 2.1.4 | 高清放大电子胃镜 1条
| 2.2 | 提供产品配置清单（标明设备型号）
3 性能 | 3.1 | 主机（影像处理器）（主机/光源要求分体设计）
| 3.1.1 | 全数字式电路设计
| 3.1.2* | 具有特殊光观察功能（窄带光及自发荧光成像观察）
| 3.1.3 | 具有模拟HDTV信号输出功能（可以选择RGB或YPbPr输出）
| 3.1.4 | 具有模拟SDTV信号输出功能（VBS复合端口、Y/C、RGB；可以同时输出）
| 3.1.5 | 具有彩虹现象修正功能
| 3.1.6 | 具有IHB色图显示功能
| 3.1.7 | 具有≥3种视频输出方式
| 3.1.8 | 具有画面大小切换功能
| 3.1.9 | 具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能
| 3.1.10 | 具有自动增益控制功能
| 3.1.11 | 具有色彩强调功能≥14级
| 3.1.12 | 具有预冻结功能
| 3.1.13 | 具有快速实时冻结功能
| 3.1.14 | 具有≥3种的测光模式选择功能
| 3.1.15 | 具有病人资料存储，医生数据预置功能
| 3.1.16* | 兼容性：可连接同一品牌胃镜、结肠镜，支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜
| 3.2 | 冷光源（和主机分体设计）
| 3.2.1 | 主灯：≥300W氙灯（色温≥5600K，持续照明≥500H）
| 3.2.2 | 具有特殊光专用滤光系统（窄带光及自发荧光）
| 3.2.3 | 具有≥17档自动曝光功能
| 3.2.4 | 具有强透光定位功能
| 3.2.5 | 双灯自动切换，灯泡工作显示功能
| 3.3 | 治疗型电子胃镜
| 3.3.1 | 视野角：≥140°
| 3.3.2 | 视野深度：≥3~100mm
| 3.3.3 | 视野方向：直视
| 3.3.4 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100°
| 3.3.5 | 先端部外径：≤9.9 mm
| 3.3.6 | 插入部外径：≤9.9mm
| 3.3.7 | 活检孔内径：≥3.15mm
| 3.3.8 | 有效长度：≥ 1020 mm
| 3.3.9 | 副送水功能
| 3.3.10 | 有内镜信息记忆功能
| 3.4 | 高清放大电子胃镜
| 3.4.1 | 视野角：普通观察≥140° 放大观察≥95°
| 3.4.2 | 视野深度：普通观察≦7—l00mm放大观察≦1.5—3mm
| 3.4.3 | 视野方向：直视
| 3.4.4 | 弯曲角度：向上≥200°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100
| 3.4.5 | 先端部外径：≤9.9 mm
| 3.4.6 | 插入部外径：≤9.7mm
| 3.4.7 | 活检孔内径：≥2.75mm
| 3.4.8 | 有效长度：≥ 1020 mm
| 3.4.9 | 副送水功能
| 3.4.10 | 有内镜信息记忆功能
| 3.4.11* | 一键式插拔内镜（无需防水帽）
4 售后 | 4.1 | 整机保修，不少于1年
| 4.2 | 提供每年，每季度设备维护保养
| 4.3 | 提供设备维修资料
| 4.4 | 提供维修工程师院内培训
5 网络 | 5.1 | 报价内含医院网络连接硬件、软件费用