河南省儿童医院郑州儿童医院第三批科研设备项目进口产品技术参数公示

A包—全自动蛋白质表达定量分析系统

技术参数：

1、功能与应用：可自动进行各种蛋白质样品分离、免疫检测、定性和定量分析。应用于蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等多个领域。

2、技术指标

*2.1全自动：系统自动上样、分离、一抗二抗孵育、自动进行免疫和化学发光检测，以上步骤全自动连贯完成，完全无需任何人工操作

2.2主机一体式设计：蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成

2.3实时监控：蛋白质分离过程实时监控，每秒10帧，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程

2.4总运行时间：≤3个小时

2.5样品数量：≥25个

2.6抗体体积：≤200μL，指稀释后的抗体体积

*2.7进样体积：40nL

2.8制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶

2.9加样：机械手自动完成25个样品的加样

2.10分离方式：根据分子量大小分离，自动识别蛋白大小并完成分离

2.11固定时间：200秒，蛋白分离后自动固定到样品管壁上

*2.12转膜：系统无需转膜步骤

2.13抗体孵育：样品和抗体孵育是在25个独立的通道中完成，在同一次实验中，每个样本通道中均可与各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰

2.14检测方法：化学发光法

2.15样品管内径：100μm

2.16样品管体积：≤400nL

2.17灵敏度：pg级

2.18样品总蛋白量：0.3--1.2μg

2.19上样体积：≤3μL

2.20结果具有高度重复性：CV≤20%

*2.21反应体系：所有反应都在一个样品管里完成，无需电泳仪、转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元、成像仪

2.22结果分析：实验结束后，无需人工分析，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析

2.23结果呈现形式：化学发光成像结果，峰型图结果和泳道式结果

2.24软件升级：免费升级，可安装在任意电脑上，没有拷贝数限制

2.25软件符合CFR 21 Part 11认证，并可提供IQ、OQ认证服务

2.26软件设置：客户可定义样品名称，设置检测流程，软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件

3、基本配置

3.1主机：1套

3.2电脑和配套软件：1套

3.3安装培训试剂盒：1套

3.4实验用试剂耗材：5套

4、售后服务与培训

4.1仪器到达用户所在地，接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。

4.2技术培训：在用户所在地对用户进行至少3人次为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4.3在国内设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证在48小时内到达维修现场维修。

5、交货地点：用户指定地点

6、交货期：合同生效后3个月内。

7、保修期：自安装验收之日起，设备整机质保三年。

B包—超速离心机

一、设备用途：

用于病毒及亚细胞组份分离；蛋白梯度分离；脂蛋白分离；RNA梯度沉淀；质粒

二、技术参数：

1、最大转速：≥80,000rpm

2、最大离心力：≥546,883xg

3、最大容量：≥6×250ml

4、速度控制精度：≤ ±2rpm

5、驱动系统：耐受不平衡直接驱动系统，驱动部分十年免费保修

6、温度控制：0℃到+40℃，

*7、温度控制精度：±0.5℃

8、制冷系统：固态半导体制冷，无CFC/HCFC/HFC冷却液

9、程序存储：≥1000个，程序可以带用户ID和标注

*10、运行记录内存：≥5000个运行记录

11、加/减速选择：≥10档加速/10档减速

12、运行时间：1 分钟到999 小时 59 分钟（1 分钟步进），连续离心功能

*13、具有转头自锁系统，可以将转头自动安全锁定到离心轴上，无需手动固定，确保转头自动安全锁定

14、转头自动平衡功能：可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距

15、彩色智能LCD触摸大屏幕显示，可显示速度，时间，温度加速度，转头，显示转头资料并及时报告离心机状况

16、微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断功能

17、具有RCF/RPM自动切换功能

18、具有到速计时功能，快速离心或分步离心功能

19、具有ω2dt离心积分；多用户权限管理等功能

* 20、可与PC机联机模拟计算：基于Windows界面模拟运行软件，可以在其他电脑或笔记本上快速开放自己的离心方案，再输入离心机上进行运行功能和故障分析，如可设定的运行参数并进行运行值得转换；计算K因子、沉降时间、降速运行值、分子量、S沉降系数和结晶时间等；以及用于复杂速率-区带实验得模拟颗粒沉降和扩散。

21、真空系统：带除湿功能油涡轮泵和油扩散泵，最大真空度0.7Pa

22、工作噪音：≤55db

23、具有无金属疲劳防腐蚀的碳纤维转头可选，终生无需减速使用，厂家提供15年质保

24、样品装样方便、安全：转头使用卡盒实现样品上样及取样流程标准化，减少样品损失的概率，防止水平转头吊篮的不当放置，避免诸如样品损失、离心运行中止、转头事故等现象的发生

*25、开放的转头系统可以使用其它厂家的转头，大大提高了应用的灵活性

26、保修期：自安装验收之日起，设备整机质保三年。

三、配置：

1、主机  1台；

*2、24×1.5ml碳纤维材质角转头（无金属疲劳出现）1套

3、8×12.5ml钛合金角转头1套，

4、6×17ml钛合金水平转头1套

*5、6×100ml碳纤维材质角转头（无金属疲劳出现）1套

6、配套对应封管工具 2套

*7、配套主机同品牌对应转头离心管 各200个

C包—荧光分光光度计

- 用途：可测荧光、*磷光、*磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；*三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。

- 技术指标

- *1灵敏度：S/N ＞1000（RMS）峰值噪声；S/N ＞15000（RMS），背景最低噪声； S/N ＞300（P-P）；

- *2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池）

- 3狭缝方式：水平狭缝

- 4光源：150W 的连续氙灯光源，使用寿命不低于1000h

- 5测光方式为单色光检测器比值计算法

- 3.5单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm

- 6测量波长范围（EX/EM）：200到900nm，零级光

- *7光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm

- *8光谱分辨率：1.0nm，波长准确性：1.5nm

- *9波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min

- 10波长驱动速度：不低于60000nm/min

- 13光度计的显示范围：-9999～9999

- 15自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件

- *17 可选恒温水浴支架：依靠外置的温度控制水浴系统，可保持10mm样品池内样品的恒温，温度范围：5-60℃

- 3.18 可选固体样品支架：用于固体样品，粉末样品和高浓度样品的优化测定。通过特殊设计保证从样品反射的光不会进入发射单色器；包括粉末样品池，固体样品夹具；样品厚度最大13mm；

- 3.16测量及数据处理：

- 主机由FL Solution软件控制，在Windows环境工作。带有荧光标准化功能。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由monitor 实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。

- 有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。

- 配置清单：

- 4.1原装荧光分光光度计一套(含三维时间扫描功能及必备的备品备件)

- 4.2标准FL Solutions软件一套

- 4.3高性能长寿命氙灯一套

- 4.4配套样品池5套

- 4.5配套品牌计算机及打印机各一套

- 4.6  3年质保

D包—液相色谱质谱联用仪

基本要求与工作条件：

*基本要求：串联三重四极杆质谱仪，主要适用于激素的测定，以及氨基酸代谢筛查。可用于临床体外诊断检测，需提供CFDA证书。

二、主要技术指标

1质谱仪离子源：

1.1	配有独立的电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)，而非复合型离子源；更换离子源时无需放空质谱真空系统，清洗、维护方便。

1.2	插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源30s内快速更换，无需放空质谱真空系统，且清洗、维护方便。

*1.3	离子源加热技术：采用非同轴加热技术，除雾化气之外，有两路辅助气，可以在短时间内升温，最高温度可达750℃。（提供软件界面下可设置并可运行的截图证明）

*1.4	离子源接口：采用带反吹气帘气的锥孔结构，而非毛细管（半径＜1 mm）或DL管（除溶剂管线）设计，提高仪器抗堵塞、抗污染能力。

1.5	ESI模式下的流速范围：在全流速范围内（0.1 mL/min-3 mL/min），不损失定量分析灵敏度。需提供多菌灵在全流速范围内灵敏度不损失的谱图数据。

1.6离子源内必须配专门的负压排气口。降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。

2 离子导入聚焦

2.1离子导入：采用QJet高压碰撞聚焦技术，气容量加大，具有高效的离子传输能力，改善系统真空分配。

2.2	离子聚焦：采用Q0碰撞聚焦技术，有效提高离子传输率从而提高灵敏度。

3 质谱仪质量分析器：串联三重四极杆系统

*3.1	质量数范围(m/z) ：5-2000amu

3.2	扫描速度≥ 12,000amu/sec

3.3	质量准确度：＜0.1 amu/24小时(全质量数范围)

3.4	动态范围: 4个数量级

3.5	扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应扫描(SRM)、多反应监测扫描(MRM)、混合扫描(Mixed Scan Mode) 等

4 灵敏度与重现性指标：

4.1	ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，609>195离子对通道，信噪比≥100,000:1（噪音长度不低于0.3min）。（需提供谱图证明文件）

4.2	ESI+：实际柱上进样1pg利血平，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，609>195离子对通道，连续进样6针，峰面积CV小于5%。（需提供6次连续进样的谱图和采集时间，以保证连续进样的重复性）

4.3	氯霉素柱上进样1pg，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，321>152离子对通道，ESI-信噪比S/N>50,000，进样6针，C.V.<5%

*4.4	雌二醇柱上进样1pg，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，271>145离子对通道，ESI-信噪比S/N>10,000，进样6针，C.V.<5%

*4.5 17-羟孕酮柱上进样1pg，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，331>109离子对通道，APCI+信噪比S/N>2,000，进样6针，C.V.<5%

*4.6	正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度不下降。提供氯霉素和地西泮在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降的谱图文件

5 质谱仪碰撞室

5.1	碰撞池采用弯曲加速高压碰撞设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”

*5.2 Q2碰撞池部分采用180度弯曲加速设计，实现生物分析中降低基质干扰，有效消除中性分子和碎片离子对的影响。

*5.3	碰撞室最小离子驻留时间Dwell Time：1ms，且dwell time低至2ms时，灵敏度不损失。提供多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明

5.4	气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需使用氩气。

6 质谱仪检测器

*6.1	采用脉冲计数检测器而非模拟检测器，±3KV连续可调，以保证重现性好，正负离子都具有高灵敏度及低浓度时的准确度和精密度。

7 质谱仪真空系统

7.1	高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，自动断电保护功能

8 质谱仪数据系统及其它:

8.1	软件：Windows操作系统，同品牌工作站工作站，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。自动识别色谱流出物的质谱图，定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，配备智能MRM算法，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗口。硬件：品牌电脑工作站及液晶显示器

8.2	配备数据独立专业定量分析软件：具备大规模处理高通量数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。

9 高效液相色谱仪技术指标

9.1	二元高压梯度系统，可编程

9.1.1流速范围：0.0001 mL/min -5.0 mL/min

9.1.2最高耐压：≥60 MPa

9.1.3流速精密度：≤0.06% RSD

9.1.4梯度浓度准确性：±0.5% RSD

9.1.5流量准确度：±1%

9.1.6具备在线脱气机，五通道

9.1.7梯度形成：高压二元混合

9.2	自动进样器

9.2.1最高耐压：≥60 MPa

9.2.2进样量设定范围：0.1 µL-50 µL

9.3	柱温箱

9.3.1温度设定范围：室温+5℃-80℃

9.3.2温度控制精确度：± 0.1℃

9.4	数据系统

9.4.1软件：Windows系统，可进行数据采集、数据处理、色谱图积分等功能

三、配置清单

| 序号 | 配 置 项 目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二元高压梯度系统 | 1套 |
| 2 | 在线脱气机 | 1套 |
| 3 | 自动进样器 | 1套 |
| 4 | 柱温箱 | 1套 |
| 5 | 串联质谱主机 | 1套 |
| 6 | ESI大气压电喷雾离子源 | 1套 |
| 7 | APCI大气压化学电离源 | 1套 |
| 8 | 控制软件 | 1套 |
| 9 | 新筛软件 | 1套 |
| 10 | ESI喷雾针 | 10个 |
| 11 | 机械泵油 | 3瓶 |
| 12 | 氮气发生器（进口） | 1套 |
| 13 | 电脑 | 1套 |
| 14 | 激光打印机 | 1套 |
| 15 | C18色谱柱Kinetex C18（2.6 µm，3.0 × 100 mm） | 3根 |
| 16 | Red PEEK tubing, 0.005" x 1/16" x 5ft，Idex P/N 1535 | 1套 |
| 17 | PEEK fitting (10 PK)，Idex P/N F-120x | 1套 |
| 18 | 系列扳手，英制，SGE P/N 082780 | 1套 |
| 19 | PEEK管切管器，Idex P/N A-327 | 1套 |
| 20 | 透明进样小瓶2ml（含盖和垫） | 1000个 |
| 21 | 96孔正压装置 | 1套 |
| 22 | UPS电源，10KVA，延时两小时 | 1套 |
| 23 | Cleanert PEP 96 Well Microplates：2 mg（进口） | 1套 |
| 24 | 96孔V底样品收集板及铝箔盖片 | 1套 |
| 25 | 涡旋混合器96孔板 | 1套 |
| 26 | 离心机（进口，4℃低温，15000转，转子1.5/2ml） | 1套 |
| 27 | 超声清洗器 | 1套 |
| 28 | 电子天平（分度值0.1mg） | 1套 |
| 29 | 可控温96孔板振荡器 | 1套 |
| 30 | 40L氮气罐（40L高纯氮气，需配置氮气瓶减压阀及连接）气管 | 1套 |
| 31 | 氟化铵（NH4F）：色谱纯，ACS-grade，进口 | 1瓶 |
| 32 | 正己烷（C6H14）：色谱纯ACS-grade (98%)，进口 | 1瓶 |
| 33 | 氟化铵（NH4F）：色谱纯ACS-grade，进口 | 1瓶 |

四、售后服务

1、设备安装调试：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知之日起7个工作日内由供应商或生产商到达现场并完成安装、调试，直到该仪器的技术指标完全符合标书要求。

2、技术培训及支持：对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务，同时提供相关研究检测项目的技术支持；安装时厂家应该提供初步的硬件操作培训；硬件安装完成后，卖方应安排买方四名技术人员于硬件厂家处接收4天的免费仪器操作培训；硬件操作培训完成后，卖方应对买方进行至少一周的前处理及筛查软件技术培训，并免费提供培训试剂和耗材，保证买方使用人员能正确使用设备。

3、维修响应时间：接到维修报修后，应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在3个工作日内解决，其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

4、质保期为三年，质保期内免费提供设备零配件。终身免费移机4次，并提供厂方书面承诺。

5、卖方承诺提供筛查软件的全面技术支持服务。